## Planilha1
REL 06GQ10 |  |  | AVALIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DE DATA LOGGERS - TESTO 174H
Versão: 00 Data: (data do relatório)
INSTRUMENTO |  | Marca |  |  | ESPECIFICAÇÕES / CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |  |  |  |  | TEMPERATURA | [7 empty] | Legenda:
|  | TESTO | [7 empty] | RESOLUÇÃO |  | 0.1 | UNIDADE |  | °C | DMA | 0.5 | DMA: Desvio Máximo Aceitável
|  | Modelo | [7 empty] | UMIDADE | [7 empty] | Inc.: Incerteza de Medição
|  | 174H | [7 empty] | RESOLUÇÃO |  | 0.1 | UNIDADE |  | % | DMA | 5
[5 empty] | Temperatura | [9 empty] | Umidade
|  |  | Ponto de calibração: |  |  | -20,0°C |  | 0,0°C |  | 15,0°C |  | 60,0°C |  | Temperatura | 10,0 %U.R. |  |  | 50,0 %U.R. |  |  | 90,0 %U.R. |  |  | Umidade
N° Série | TAG | Calibrado em | Validade | Certificado | Inc. | Erro | Resultado | Erro | Resultado | Erro | Resultado | Erro | Resultado | RESULTADO | Inc. | Erro | Resultado | Inc. | Erro | Resultado | Inc. | Erro | Resultado | RESULTADO
37323285 | DLH-0002 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605514 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | -0.4 | 1.9 | APROVADO
37323286 | DLH-0003 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605477 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | APROVADO
37326170 | DLH-0004 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605462 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | APROVADO
37326227 | DLH-0006 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605420 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | 3.6 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37331967 | DLH-0007 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605430 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 1 | 4.2 | 5.2 | 1.5 | 3.5 | 5 | REPROVADO
37331975 | DLH-0008 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605444 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | APROVADO
37332212 | DLH-0011 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605481 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | -0.5 | 2 | APROVADO
37332214 | DLH-0012 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605529 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | APROVADO
37332216 | DLH-0014 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605432 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | APROVADO
37332217 | DLH-0015 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605422 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37332224 | DLH-0017 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605499 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | APROVADO
37332227 | DLH-0018 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605440 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 3.7 | 4.7 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | APROVADO
37332230 | DLH-0021 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605474 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 1 | 3.7 | 4.7 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | APROVADO
37332232 | DLH-0022 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605497 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | APROVADO
37332240 | DLH-0024 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605473 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 4 | 4.4 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | APROVADO
37332243 | DLH-0026 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605511 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | APROVADO
37332270 | DLH-0027 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605456 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | APROVADO
37332283 | DLH-0030 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605471 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 2 | 3.5 | APROVADO
37332436 | DLH-0032 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605460 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | APROVADO
37332465 | DLH-0035 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605510 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 2.1 | APROVADO
37332470 | DLH-0037 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605425 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | APROVADO
37332476 | DLH-0039 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605550 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | -0.3 | 1.8 | APROVADO
37332477 | DLH-0040 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605493 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.6 | 4.6 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | APROVADO
37332478 | DLH-0041 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605435 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37332492 | DLH-0044 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605429 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 1 | 3.6 | 4.6 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | APROVADO
37332723 | DLH-0045 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605547 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | APROVADO
37333128 | DLH-0047 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605466 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 3.6 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | APROVADO
37333129 | DLH-0048 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605556 | 0.2 | 0.29 | 0.49 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37333131 | DLH-0049 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605518 | 0.2 | 0.29 | 0.49 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | -0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | APROVADO
37333137 | DLH-0050 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605523 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | APROVADO
37333139 | DLH-0051 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605446 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37333141 | DLH-0052 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605475 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | APROVADO
37333143 | DLH-0053 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605501 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | APROVADO
37333149 | DLH-0054 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605533 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 2 | 3.5 | APROVADO
37333150 | DLH-0055 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605521 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | APROVADO
37333153 | DLH-0056 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605488 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | APROVADO
37333155 | DLH-0057 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605504 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | APROVADO
37333162 | DLH-0059 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605558 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | APROVADO
37333196 | DLH-0060 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605436 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 3.7 | 4.7 | 1.5 | -1.2 | 2.7 | APROVADO
37333227 | DLH-0062 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605485 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | APROVADO
37333312 | DLH-0065 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605428 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | APROVADO
37333715 | DLH-0066 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605536 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | APROVADO
37333721 | DLH-0067 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605434 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 4.6 | 5 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 4 | APROVADO
37333722 | DLH-0068 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605505 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | -0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | APROVADO
37333773 | DLH-0073 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605539 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.29 | 0.49 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | APROVADO
37333809 | DLH-0074 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605549 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | -1.9 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | APROVADO
37333818 | DLH-0075 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605443 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | REPROVADO
37333822 | DLH-0077 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605513 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37333842 | DLH-0079 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605469 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | APROVADO
37334033 | DLH-0080 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605532 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | 2 | APROVADO
37334290 | DLH-0082 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605541 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | APROVADO
37334304 | DLH-0083 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605442 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | APROVADO
37334306 | DLH-0084 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605433 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1 | -2.9 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | APROVADO
37334316 | DLH-0085 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605551 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | -1 | 2 | 1.5 | -2.7 | 4.2 | APROVADO
37334322 | DLH-0087 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605508 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 1 | 2.5 | APROVADO
37334328 | DLH-0088 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605557 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | -1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | APROVADO
37334329 | DLH-0089 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605463 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 4 | APROVADO
37334333 | DLH-0090 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605544 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | APROVADO
37334344 | DLH-0091 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605554 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | APROVADO
37334353 | DLH-0093 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605470 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 2 | APROVADO
37334359 | DLH-0094 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605496 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | APROVADO
37334369 | DLH-0095 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605457 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | APROVADO
37334399 | DLH-0097 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605458 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.31 | 0.51 | REPROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | -0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | APROVADO
37334432 | DLH-0098 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605468 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | APROVADO
37334434 | DLH-0100 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605553 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | APROVADO
37334457 | DLH-0105 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605438 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | APROVADO
37334500 | DLH-0109 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605542 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | APROVADO
37334504 | DLH-0110 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605515 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | APROVADO
37334507 | DLH-0111 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605545 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.31 | 0.51 | REPROVADO | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | APROVADO
37334519 | DLH-0112 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605465 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0.5 | 2 | APROVADO
37334570 | DLH-0113 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605472 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | APROVADO
37334822 | DLH-0114 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605502 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | APROVADO
37334847 | DLH-0119 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605450 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | APROVADO
37334875 | DLH-0120 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605480 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | APROVADO
37334894 | DLH-0121 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605421 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | APROVADO
37334906 | DLH-0122 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605419 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | -1.5 | 3 | APROVADO
37334912 | DLH-0123 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605492 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 2 | APROVADO
37334914 | DLH-0124 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605478 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | APROVADO
37334926 | DLH-0126 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605546 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | APROVADO
37335285 | DLH-0127 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605503 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | APROVADO
37335320 | DLH-0129 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605491 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | APROVADO
37337335 | DLH-0131 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605424 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1 | 3.7 | 4.7 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | APROVADO
37337351 | DLH-0132 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605482 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | APROVADO
37339075 | DLH-0133 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605516 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | APROVADO
37339087 | DLH-0135 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605452 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | APROVADO
37339093 | DLH-0136 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605445 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | APROVADO
37339122 | DLH-0140 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605509 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | APROVADO
37339129 | DLH-0141 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605467 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 2.5 | 4 | APROVADO
37339808 | DLH-0145 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605431 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | -0.3 | 1.8 | APROVADO
37340845 | DLH-0153 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605449 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | APROVADO
37340846 | DLH-0154 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605490 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | APROVADO
37340851 | DLH-0156 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605439 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | APROVADO
37340853 | DLH-0157 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605528 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | APROVADO
37340855 | DLH-0158 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605426 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | APROVADO
37340856 | DLH-0159 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605520 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | APROVADO
37340857 | DLH-0160 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605507 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2 | 2.4 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | APROVADO
37340860 | DLH-0161 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605525 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | APROVADO
37340861 | DLH-0162 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605479 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | -0.8 | 2.3 | APROVADO
37340863 | DLH-0164 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605453 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | APROVADO
37340864 | DLH-0165 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605448 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | APROVADO
37340866 | DLH-0166 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605455 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | APROVADO
37340867 | DLH-0167 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605447 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | APROVADO
37340871 | DLH-0169 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605531 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | APROVADO
37340883 | DLH-0174 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605535 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37340901 | DLH-0176 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605506 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37340903 | DLH-0178 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605454 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | APROVADO
37340908 | DLH-0179 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605519 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | APROVADO
37341288 | DLH-0180 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605498 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1 | 3.7 | 4.7 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | APROVADO
37341504 | DLH-0182 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605486 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | APROVADO
37341514 | DLH-0185 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605530 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | APROVADO
37341537 | DLH-0188 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605537 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 1 | 2.5 | APROVADO
37341557 | DLH-0190 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605552 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | -1.1 | 2.1 | 1.5 | -0.3 | 1.8 | APROVADO
37341688 | DLH-0191 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605512 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | APROVADO
37341691 | DLH-0192 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605527 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | APROVADO
37341744 | DLH-0194 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605534 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | APROVADO
37341791 | DLH-0197 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605437 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | 3.8 | 4.8 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | APROVADO
37341795 | DLH-0199 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605459 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 1 | 3.6 | 4.6 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | APROVADO
37341797 | DLH-0201 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605517 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | APROVADO
37341798 | DLH-0202 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605522 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | APROVADO
37341801 | DLH-0203 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605427 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | APROVADO
37341808 | DLH-0207 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605440 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 3.6 | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | APROVADO
37341809 | DLH-0208 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605461 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | APROVADO
37341812 | DLH-0209 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605487 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | APROVADO
37341816 | DLH-0212 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605495 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 1 | 2.5 | APROVADO
37341820 | DLH-0214 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605451 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | REPROVADO
37341833 | DLH-0215 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605464 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 3.6 | 4.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | APROVADO
37341939 | DLH-0219 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605441 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | APROVADO
37342167 | DLH-0223 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605423 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | -1.4 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | APROVADO
37342169 | DLH-0224 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605418 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | -0.4 | 1.9 | APROVADO
37342178 | DLH-0225 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605524 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.5 | 3 | 4.5 | APROVADO
37342246 | DLH-0229 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605494 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1 | 2.5 | APROVADO
37343027 | DLH-0231 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605526 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1 | -1.7 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | APROVADO
37343047 | DLH-0233 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605538 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | APROVADO
37343061 | DLH-0234 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605500 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | APROVADO | 0.4 | 3.6 | 4 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | APROVADO
37343071 | DLH-0235 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605555 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | APROVADO
37343086 | DLH-0236 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605483 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | APROVADO
37343090 | DLH-0237 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605540 | 0.2 | 0.19 | 0.39 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | -0.6 | 2.1 | APROVADO
37343103 | DLH-0242 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605543 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.11 | 0.31 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 2 | 3.5 | APROVADO
37343107 | DLH-0245 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605548 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | APROVADO
37343120 | DLH-0251 | 2025-07-17 | 2026-07-17 | 605476 | 0.2 | -0.21 | 0.41 | -0.21 | 0.41 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | APROVADO
37323268 | DLH-0001 | 2023-02-27 | 2024-02-27 | 370217 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | APROVADO | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.1 | 1 | 3.1 | -2.4 | 1.5 | 3.9 | APROVADO
37326189 | DLH-0005 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454941 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | -3.2 | 4.7 | APROVADO
37332015 | DLH-0009 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454927 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37332201 | DLH-0010 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454913 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37332215 | DLH-0013 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454911 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37332223 | DLH-0016 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454915 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37332228 | DLH-0019 | 2023-05-24 | 2024-05-24 | 382901 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | APROVADO | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | -0.7 | 2.1 | APROVADO
37332229 | DLH-0020 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454942 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37332239 | DLH-0023 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454946 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37332241 | DLH-0025 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454947 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37332271 | DLH-0028 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454921 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37332281 | DLH-0029 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 286422 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37332434 | DLH-0031 | 2020-01-27 | 2021-01-27 | 247384 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37332437 | DLH-0033 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454929 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37332453 | DLH-0034 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454924 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | -1.8 | 3.3 | APROVADO
37332466 | DLH-0036 | 2022-05-24 | 2023-05-24 | 335208 | 0.15 | -0.1 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | APROVADO | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | -1.1 | 2.6 | APROVADO
37332471 | DLH-0038 | 2024-06-17 | 2025-06-17 | 443741 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | -3.1 | 4.6 | APROVADO
37332484 | DLH-0042 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454943 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | -2.6 | 4.1 | APROVADO
37332485 | DLH-0043 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454932 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37333127 | DLH-0046 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454910 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3 | 3.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37333157 | DLH-0058 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454948 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37333197 | DLH-0061 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454912 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37333288 | DLH-0063 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454944 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37333291 | DLH-0064 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454945 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37333726 | DLH-0069 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 286467 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37333732 | DLH-0070 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454926 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37333734 | DLH-0071 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454949 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37333745 | DLH-0072 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454950 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | -3.2 | 4.7 | APROVADO
37333819 | DLH-0076 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454951 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | -2.5 | 2.9 | 1 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | -3 | 4.5 | APROVADO
37333836 | DLH-0078 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454925 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -2.9 | 4.4 | APROVADO
37334226 | DLH-0081 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454952 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37334320 | DLH-0086 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454953 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | -2.7 | 4.2 | APROVADO
37334350 | DLH-0092 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454954 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | -0.4 | 1.4 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37334371 | DLH-0096 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454914 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | -3.4 | 4.9 | APROVADO
37334433 | DLH-0099 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454955 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | -3 | 4.5 | APROVADO
37334440 | DLH-0101 | 2021-02-02 | 2022-02-02 | 279312 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37334451 | DLH-0102 | 2021-02-05 | 2022-02-05 | 279987 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37334452 | DLH-0103 | 2021-02-02 | 2022-02-02 | 279316 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37334456 | DLH-0104 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454923 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37334464 | DLH-0106 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454956 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37334483 | DLH-0107 | 2021-02-25 | 2022-02-25 | 282287 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37334488 | DLH-0108 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454957 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37334825 | DLH-0115 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454958 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | -3.2 | 4.7 | APROVADO
37334827 | DLH-0116 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454904 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37334834 | DLH-0117 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454909 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | -3.4 | 4.9 | APROVADO
37334835 | DLH-0118 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454959 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37334923 | DLH-0125 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454920 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37335293 | DLH-0128 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454917 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | -0.9 | 2.4 | APROVADO
37335322 | DLH-0130 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454960 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37339086 | DLH-0134 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454916 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37339096 | DLH-0137 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454961 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | -2 | 3.5 | APROVADO
37339101 | DLH-0138 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454962 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37339111 | DLH-0139 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454934 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37339131 | DLH-0142 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454963 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | -2.3 | 3.8 | APROVADO
37339740 | DLH-0143 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454933 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37339797 | DLH-0144 | 2021-02-25 | 2022-02-25 | 282301 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37339823 | DLH-0146 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454964 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37339826 | DLH-0147 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454965 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | -0.4 | 1.9 | APROVADO
37339829 | DLH-0148 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454966 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | -1.3 | 2.8 | APROVADO
37339962 | DLH-0149 | 2023-07-13 | 2024-07-13 | 393884 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | APROVADO | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | -0.7 | 2.2 | APROVADO
37340688 | DLH-0150 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454931 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | -2.1 | 3.6 | APROVADO
37340814 | DLH-0151 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454967 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | -1.5 | 1.9 | 1 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | -1.3 | 2.8 | APROVADO
37340842 | DLH-0152 | 2021-02-25 | 2022-02-25 | 282271 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37340849 | DLH-0155 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454908 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37340862 | DLH-0163 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454906 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37340869 | DLH-0168 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454969 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | -2 | 3.5 | APROVADO
37340873 | DLH-0170 | 2021-02-25 | 2022-02-25 | 282315 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37340877 | DLH-0171 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454903 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | -3.4 | 4.9 | APROVADO
37340878 | DLH-0172 | 2022-09-02 | 2023-09-02 | 349127 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.35 | APROVADO | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -3.6 | 5.1 | REPROVADO
37340882 | DLH-0173 | 2024-06-17 | 2025-06-17 | 443729 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | -3.1 | 4.6 | APROVADO
37340897 | DLH-0175 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454968 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | -1.6 | 3.1 | APROVADO
37340902 | DLH-0177 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454905 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341469 | DLH-0181 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454902 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341510 | DLH-0183 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454930 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341513 | DLH-0184 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454970 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341524 | DLH-0186 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454971 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341529 | DLH-0187 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454972 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37341556 | DLH-0189 | 2024-06-17 | 2025-06-17 | 443727 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | -3.2 | 4.7 | APROVADO
37341705 | DLH-0193 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454928 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341752 | DLH-0195 | 2022-09-02 | 2023-09-02 | 349128 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | APROVADO | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | -4.4 | 5.9 | REPROVADO
37341790 | DLH-0196 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454918 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341794 | DLH-0198 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 286438 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37341796 | DLH-0200 | 2024-06-17 | 2025-06-17 | 443744 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -3.4 | 4.9 | APROVADO
37341802 | DLH-0204 | 2023-02-27 | 2024-02-27 | 370180 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | APROVADO | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 2 | 1 | 3 | -2.3 | 1.5 | 3.8 | APROVADO
37341804 | DLH-0205 | 2024-06-17 | 2025-06-17 | 443747 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37341805 | DLH-0206 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454901 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.39 | APROVADO | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37341813 | DLH-0210 | 2021-02-25 | 2022-02-25 | 282272 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37341814 | DLH-0211 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454935 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341818 | DLH-0213 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454973 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | -3 | 4.5 | APROVADO
37341855 | DLH-0216 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454974 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | -2.9 | 4.4 | APROVADO
37341857 | DLH-0217 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 328790 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | APROVADO | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | -0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | APROVADO
37341936 | DLH-0218 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454936 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341945 | DLH-0220 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454975 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37341955 | DLH-0221 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454976 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37342162 | DLH-0222 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454922 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | -3.3 | 4.8 | APROVADO
37342194 | DLH-0226 | 2022-09-02 | 2023-09-02 | 349126 | 0.15 | -0.1 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | APROVADO | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -3.6 | 5.1 | REPROVADO
37342201 | DLH-0227 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454907 | 0.2 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -3.4 | 4.9 | APROVADO
37342232 | DLH-0228 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454977 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37342247 | DLH-0230 | 2023-07-13 | 2024-07-13 | 393832 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | APROVADO | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -0.9 | 2.4 | APROVADO
37343032 | DLH-0232 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454978 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37343091 | DLH-0238 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454979 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | -2 | 3.5 | APROVADO
37343094 | DLH-0239 | 2021-02-25 | 2022-02-25 | 282277 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37343099 | DLH-0240 | 2020-02-27 | 2021-02-27 | 255671 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37343102 | DLH-0241 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454937 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | -2.2 | 3.7 | APROVADO
37343104 | DLH-0243 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454919 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | -0.1 | 1.1 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37343105 | DLH-0244 | 2020-02-27 | 2021-02-27 | 255615 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | INDETERMINADO | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | INDETERMINADO
37343108 | DLH-0246 | 2023-05-24 | 2024-05-24 | 382903 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | APROVADO | 0.4 | 2.6 | 3 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | -2.3 | 3.7 | APROVADO
37343112 | DLH-0247 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454938 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | -2.2 | 3.7 | APROVADO
37343116 | DLH-0248 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454939 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | -3.5 | 5 | APROVADO
37343117 | DLH-0249 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454940 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | -0.7 | 2.2 | APROVADO
37343119 | DLH-0250 | 2024-08-19 | 2025-08-19 | 454980 | 0.2 | -0.11 | 0.31 | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.29 | APROVADO | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | -3.2 | 4.7 | APROVADO
37343891 | DLH-0252 | 2024-06-17 | 2025-06-17 | 443789 | 0.2 | -0.01 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 0.29 | 0.49 | 0.29 | 0.49 | #REF! | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | -3.2 | 4.7 | #REF!
Formulas:
Validade = EDATE([Marca],12)